| Analyte | Isotope dilution Analogue | Injection standard |
| --- | --- | --- |
| PFBA | 13C4-PFBA | 13C3-PFBA |
| PFPeA | 13C5-PFPeA |  |
| PFMBA |  |  |
| PFBS | 13C3-PFBS | 13C4-PFOS |
| PFEESA |  |  |
| PFHxA | 13C5-PFHxA | 13C2-PFOA |
| 4:2FTS | 13C2-4:2FTS | 13C4-PFOS |
| 6:2FTS | 13C2-6:2FTS |  |
| 8:2 FTS | 13C2-8:2FTS |  |
| PFPeS | 13C3-PFHxS |  |
| PFHxS |  |  |
| HFPO-DA | 13C3-HFPO-DA | 13C2-PFOA |
| PFHpA | 13C4-PFHpA |  |
| ADONA |  |  |
| PFOA | 13C8-PFOA |  |
| PFHpS | 13C8-PFOS | 13C4-PFOS |
| PFOS |  |  |
| 9Cl-PF3ONS |  |  |
| 11Cl-PF3OUdS |  |  |
| PFNA | 13C9-PFNA | 13C2-PFOA |
| PFDA | 13C6-PFDA |  |
| PFUnA | 13C7-PFUnA |  |
| PFDoA | 13C2-PFDoA |  |

Table 1. Analytes and associated isotope analogues used as surrogate and injection standards respectively.

List of the structures of the analysed PFAS

8:2 FTS

9-Cl-PF3ONS

PFUnA

PFDoA

H

11-Cl-PF3ONS

PFMPA

PFBA

PFBS

PFPeA

PFMBA

NFDHA

HFPO-DA (GenX)

PFHxA

PFEESA

4:2 FTS

H

PFPeS

PFHpA

ADONA

PFHxS

PFOA

PFHpS

6:2 FTS

PFNA

PFOS

PFDA

Table 2. LC gradient

| Time (min) | Mobile phase A (%) | Mobile phase B (%) |
| --- | --- | --- |
| 0.0 | 97 | 3 |
| 1.0 | 75 | 25 |
| 9.0 | 15 | 85 |
| 10.0 | 3 | 97 |
| 13.0 | 3 | 97 |
| 13.1 | 97 | 3 |
| 17.0 | 97 | 3 |

Table 3. Validation parameters of the LC-QTOF method.

| Analyte | LOD (ng/g) | LOQ (ng/g) | Calibration range (ng/mL) | Recovery (%) | Matrix effect (%) | Intraday QC @ 0.5 ng/ml (% bias) | Interday QC @ 0.5 ng/ml (% bias) | Intraday QC @ 1.0 ng/ml (% bias) | Interday QC @ 1.0 ng/ml (% bias) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-Cl-PF3OUdS | 0.003 | 0.008 | 0.05-5 | 92 | 88 | 5 | 6 | -2 | -3 |
| 4:2 FTS | 0.002 | 0.007 | 0.05–5 | 100 | 125 | 1 | 1.2 | -1 | 0.8 |
| 6:2 FTS | 0.002 | 0.006 | 0.05–5 | 92 | 93 | 3 | -8 | -3 | -8 |
| 8:2 FTS | 0.002 | 0.006 | 0.05–5 | 87 | 85 | 15 | 17 | 5 | 15 |
| 9-Cl- PF3ONS | 0.003 | 0.008 | 0.05-5 | 92 | 88 | -5 | 8 | -6 | -3 |
| ADONA | 0.008 | 0.02 | 0.1-5 | 94 | 93 | -1 | -1 | -8 | 0.3 |
| HFPO-DA | 0.02 | 0.05 | 0.25-5 | 112 | 54 | 15 | 19 | 18 | 20 |
| PFBA | 0.007 | 0.02 | 0.1-5 | 112 | 109 | * | * | * | * |
| PFBS | 0.002 | 0.005 | 0.05–5 | 103 | 93 | 6 | 11 | 2 | 10 |
| PFDA | 0.003 | 0.008 | 0.05-5 | 112 | 118 | 2 | -10 | 3 | -9 |
| PFDoA | 0.003 | 0.008 | 0.05-5 | 98 | 96 | 11 | 12 | 15 | 14 |
| PFEESA | 0.003 | 0.008 | 0.05-5 | 103 | 93 | 4 | 3 | -4 | 10 |
| PFHpA | 0.006 | 0.02 | 0.1-5 | 94 | 93 | 6 | 4 | -8 | 12 |
| PFHpS | 0.002 | 0.008 | 0.05–5 | 92 | 88 | * | * | * | * |
| PFHxA | 0.003 | 0.01 | 0.1-5 | 117 | 115 | -7 | -10 | 10 | -9 |
| PFHxS | 0.002 | 0.008 | 0.05–5 | 93 | 90 | * | * | * | * |
| PFMBA | 0.02 | 0.04 | 0.25-5 | 109 | 117 | -2 | 2 | 1 | 3 |
| PFNA | 0.009 | 0.02 | 0.1-5 | 104 | 72 | -13 | -10 | -13 | -20 |
| PFOA | 0.003 | 0.008 | 0.05-5 | 98 | 80 | * | * | * | * |
| PFOS | 0.003 | 0.008 | 0.05-5 | 92 | 88 | * | * | * | * |
| PFPeA | 0.007 | 0.02 | 0.1-5 | 109 | 117 | 11 | 18 | 3 | 11 |
| PFPeS | 0.003 | 0.008 | 0.05–5 | 93 | 90 | 5 | 13 | 9 | 18 |
| PFUnA | 0.003 | 0.008 | 0.1-5 | 100 | 71 | 10 | 20 | -6 | -18 |

*Intraday and interday bias was obtained from spiked blood samples. However, for PFOA, PFOS, PFHxS, PFHpS and PFBA they were not calculated due to endogenous presence above the spiked concentrations.